Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia)

CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE MEDYCZNE DO TERAPII TECAR – 1 KPL.

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania

| Wyszczególniony parametr/funkcja | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie: urządzenie wykorzystywane do zabiegów w terapii TECAR (z ang. Transfer of Energy- Capacitive And Resistive) |  |  |
| Technologia wykorzystująca transfer energii fal radiowych za pomocą dwóch rodzajów elektrod: pojemnościowych i rezystywnych – zapewniająca przesyłanie energii do ciała pacjenta w sposób ogólny lub miejscowy, powierzchowny albo głęboki |  |  |
| Co najmniej: 3 elektrody pojemnościowe oraz 3 elektrody rezystywne o różnych rozmiarach (różna średnica dla małych i dużych powierzchni) |  |  |
| Elektroda neutralna (bierna) w postaci płytki metalowej oraz w wersji samoprzylepnej (w zestawie co najmniej 10 elektrod samoprzylepnych) |  |  |
| Elektroda rezystywna w postaci bransoletki (tryb pracy ze swobodną ręką) |  |  |
| Możliwość jednoczesnej pracy dwoma głowicami mobilnymi (brak konieczności użycia dużej stabilnej metalowej elektrody neutralnej) |  |  |
| Obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego |  |  |
| Co najmniej 2 głowice multipolarne (do opracowania tkanek leżących na niewielkiej głębokości) |  |  |
| Wymagane funkcje (co najmniej): - funkcja umożliwiająca zmianę intensywności zabiegu poprzez lekkie poklepywanie skóry (brak konieczności korzystania z ekranu dotykowego przy regulacji intensywności) - dynamiczna zmiana częstotliwości (możliwość objęcia zabiegiem tkanek leżących na różnych głębokościach) - tryb impulsowy ograniczający działanie termiczne - tryb z modulacją intensywności/mocy umożliwiający intensywne przegrzanie tkanek |  |  |
| Co najmniej 3 częstotliwości pracy, z czego dwie częstotliwości mieszczące się w zakresie: od 300 kHz do 500 kHz oraz jedna częstotliwość mieszcząca się w zakresie 900-1000kHz (możliwość pracy na różnych głębokościach) |  |  |
| Dedykowany wózek z szufladami i uchwytami na akcesoria |  |  |
| Urządzenie medyczne |  | Nie dotyczy |
| Urządzenie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  | Nie dotyczy |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, lepszą wydajność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe o oferowanym urządzeniu

Producent: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/model …………………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Moc: …………………………………………………………………………….…………………...……………………………………………

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia)

CZĘŚĆ 2: URZĄDZENIE MEDYCZNE DO MASAŻU CIŚNIENIOWEGO – 1 KPL

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania

| Wyszczególniony parametr/funkcja | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Regulacja ciśnienia co najmniej w zakresie od 20 mmHg do 90 mmHg |  |  |
| Co najmniej 4 tryby pracy związane z regulacją ciśnienia i sekwencją pracy poszczególnych komór |  |  |
| Możliwość obsługi co najmniej 24 komór |  |  |
| Na wyposażeniu 24 komorowe spodnie |  |  |
| Urządzenie medyczne |  | Nie dotyczy |
| Urządzenie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  | Nie dotyczy |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, lepszą wydajność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe o oferowanym urządzeniu

Producent: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/model …………………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /